一、产品概述

功能特点：

1、结构简单，操作方便。一体化设计，将加速度传感器和仪表装在一个壳体内，使用时只需将仪表探头对准被测体，按下测量键即可进行测量。

2、仪表采用一节9V叠层电池供电，具有低电压检测和指示功能，当电池电压下降到影响测量精度值，液晶显示器有电池符号出现，提醒用户更换电池。

3、具有自动关机功能，使得电池具有更长的使用寿命。

4、仪表具有锁存功能，松开测量键后可将数据锁存，便于使用、读数。

5、仪表主要从能量的角度反应被测物体振动的大小，可以测量振动速度的均方根值，位移的峰－峰值以及加速度的半峰值，从而满足了各种测振需要。

二、 主要技术指标：

1、测量范围：振动位移（P-P）： 0～1999μm

振动速度（RMS）：0～199.9mm/s

振动加速度( O-P) ：0～199.9m/s²

2、幅值测量误差：

[1] 频响范围与幅值误差：

振动位移（P-P）： 10～500Hz，≤±5%

振动速度（RMS）： 10～500Hz，≤±5%

振动加速度（O-P）：10～1000Hz，≤±10%

[2] 幅值线性误差：

振动位移（P-P）：0～20μm，≤±10% ＞20μm，≤±5%

振动速度（RMS）： 0～2.0mm/s, ≤±10% ＞2.0mm/s，≤±5%

振动加速度（O-P）：0～2.0m/s², ≤±10%＞2.0m/s²，≤±5%

3、低电压指示：电池电压低于5.5V，显示低压提示符，此时应更换电池。

4、数据保持时间：当松开测量键后，测量的数据能保持一分钟。

5、示值波动：示值指示波动不大于一个分辨率。

6、使用环境：环境温度：0～40℃　　相对湿度：≤80%

大气压力：75～106Kpa

7、尺寸：185（H）×68（W）×30（D）mm

8、重量：230g（含电池）

三、工作原理

加速度传感器信号首先经滤波放大得到加速度信号，然后经一级积分得到速度信号，此信号再经一级积分便得到位移信号，这三种信号经测量选择开关选择出一种信号，进行交直流转换和A/D转换，最后送三位半液晶屏显示。