HN-S1数字电秒表

说

明

书

青岛华能远见电气有限公司

毫秒表使用说明书

HN-S1毫秒计 电力系统继电保护装置，有触点无触点的各种继电器运动装置，自动装置各种动作时间，返回动作时间间隔，电力开关主触头合闸分闸的时间及三相在合闸同期程度或之间相差间隔等。 产品特性本产品的功能不需操作切换（被测的各种电量、非电量、电压、正负脉冲、空接点等信号），能自动识别各种信号并完成其工作

一、使用说明：

1、本仪器的使用方法、功能及接线方法与传统的801、805型电秒表基本一致，完全可以按照801、805型电秒表操作。但有一些特别之处，即：在作“触动”功能使用时，接通或断开，⊥、II均可关门停止计时。

2、要求被测信号时空触点（开关）信号（不带电），回路中无感，否则将损坏仪器或造成测试误差。（带电备选功能）

3、被测信号必须时单次性的，重复周期必须大于1秒，否则“双”功能使用时造成累计，“单”功能使用时数字闪烁频繁不便读数。

4、测试继电器或电磁开关时，不宜直接从线圈两端并联测试夹作为电信号启动表（因为线圈有感），应采用与线圈开关同步的同步开关输出空触点信号启动表（或停表），否则易损坏仪器或造成误差。

5、该仪器必需在技术条件规定的环境下使用，并按测量类型选择相应的工作选择档位与连线。

主要技术指标

◇ 时标稳定度： ≤5×10-5晶振频率（100kHz）

◇ 分辨率 0.001ms

◇ 量程 0-9999.999ms

◇ 触点允许带电位及电位输入 0.5—250VDC

◇ 输入阻抗 500kΩ

◇ 工作电源电压： 220V±10% 50Hz

◇ 外形尺寸及重量： 285mm×245mm×100mm 2kg

二、使用方法：

操作者使用电秒表时，可根据被测对象和测试要求，对照下面的测试方法示意表（表1）及测试方法示意图或参照测试用应举例使用、操作电秒表进行测试。

测试应用介绍（供参考）

- 一个开关闭合作用时间的测试（见图）

S闭合开始计时，S断开停止计时。工作选择开关置“双”。

2、一个开关断开作用的时间（见图）

S断开开始计时，S闭合停止计时。工作选择开关置“双”。

3、两个开关闭合时间差（见图）

S1闭合开始计时，S2闭合停止计时。工作选择开关置“单”或“双”。4、两个开关断开时间差（见图）

S1断开开始计时，S2断开停止计时。工作选择开关置“双”或“单”。5、一个开关闭合到另一个开关断开的时间间隔（见图）

S1闭合开始计时，S2断开停止计时。工作选择开关置“单”。

6、一个开关断开到另一个开关闭合的时间间隔（见图）

S1断开开始计时，S2闭合开始计时。工作选择开关置“单”。

7、一个开关（触电）转换时间间隔（见图）

S断开I开始计时，S达到II停止计时。工作选择开关置“双”。

全心为电力行业服务

青岛华能远见电气有限公司

HUAYUAN ELECTRIC  AUOMATION CO .TD.

地址：青岛平度南京路27号

电话：0532-88365027

传真：0532-88319127

网址：WWW.88365027.COM

邮箱：88365027@163.com