HNL-200LA型回路电阻测试仪

使用说明

目前，接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥，而这类电桥的测试电流仅mA级，难以发现回路导体截面积减少的缺陷，在测量高压开关导电回路接触电阻时，由于受触头之间油膜和氧化层的影响，测量值偏大若干倍，无法真实的反映接触电阻值。为此，电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定，以确保试验结果准确。

HNL-100A型回路电阻测试仪采用数字电路技术和开关电路技术制作，是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备，测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流，可在100A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻，并直接显示，还可保存到仪器上，最大组数为255组，保存的数据可通过RS232接口上传至电脑。该仪器测量准确、性能稳定，适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

- 技术性能

  - 测量范围：0—1999.9μΩ    分辩率：0.01μΩ

  - 测量电流：直流100A  200A

  - 测量精度：0.5级

  - 显示方式：大液晶中文显示

  - 可储存255组数据

  - 工作方式：连续，可自定义测试时间，最长99秒

  - 电源：AC220V

  - 体积：（长×宽×高mm）340×280×210

  - 环境温度：-10℃~+40℃  相对湿度<80%

  - 重量：4公斤

- 工作原理

提供不小于200A的直流电源,经过科学的计算,使测量的被试品电阻值不受电流波动影响。

- 操作程序

  - 键盘介绍

增大键：修改选择的数据

减小键：修改选择的数据

功能键：用来移动光标，选择选项。

确定键：用来执行选择的选项，用来启动或停止仪器。

  - 按图一所示四端子接线法接线。

  - 检查确认无误后，接通电源。开机LOGO后屏幕显示主菜单如图二：

100A

初始设置画面（图一）

初始 测量图标 处于选中状态，上面显示100A表示测量电流。

- 按功能键在可以使 测量图标时钟图标 存储图标 设置图标 循环处于选中状态

- 当 测量图标 选中时候按确定键，启动测量，显示测量画面（图二）

50.02uΩ

I = 100.1A           U = 5.0mV

2010年10月1日       12:54:57

显示测量画面（图二）

大字体50.02uΩ              表示测量的电阻值

I = 100.1A                    表示测量的电流

U = 5.0mV                    表示测量的电压

2010年10月1日 12:54:57     表示当前日期时间。

（4）测量过程按确定键，测量结束

2010-10-1

12:54:57          [ 002 ]

50.02uΩ

I = 100.1A       退出    存储

U = 5.0mV

图三

按功能键在可以使  退出  [ 002 ]  存储 循环处于选中状态。

当 [ 002 ] 处于选中状态时候，可以按增大键 减小键 修改存储序号

当 退出 处于选中状态时候，可以按 确认键 返回。可以按 减小键 打印数据

当 存储 处于选中状态时候，可以按 确认键 存储。可以按 减小键 打印数据

- 当 时钟图标 选中时候按确定键，修改时间日期（图四）

2010-10-1   12:54:57

退出    修改

图四

当 修改 处于选中状态时候，可以按 确认键 修改日期时间，修改完毕按 确认键。

当 退出 处于选中状态时候，可以按 确认键 返回。

- 当 察看图标 选中时候按确定键，察看存储的数据（图五）

2010-10-1               [ 001 ]

12:54:57              [ 002 ]

50.02uΩ    [ 004 ]

I = 100.1A              [ 005]

U = 5.0mV              [ 006]

[ 007 ]

[000]

[001]

[002]

[003]

[004]

[005]

[006]

图五

可以按 增大键 减小键 ，选择需要查看的数据。可以按 功能键 翻页 ，每页显示8条数据

任何时候，可以按 确认键 返回

- 当 设置图标 选中时候按确定键，修改仪器的设置选项（图六）

参数设置

时间 60         声音  开

参数            序号 101011

语言 中         退出

时间 60：代表启动测试后，连续运行60秒钟，自动关闭测试

声音  开：代表测试过程中小喇叭报警声音响

序号    ：仪器的出厂编号

按 功能键 选择这些参数，按 增大键 减小键 修改这些参数

当 退出 处于选中状态时候，可以按 确认键 返回

六、装箱清单

1、主机1台     2、测试线1套      3、电源线1根

4、说明书1份   5、合格证1张

附件：              断路器导电回路电阻标准参考值

（电气设备预防性试验规程）

| 型号 | 每相回路电阻 （μΩ） | 型号 | 每相回路电阻 （μΩ） |
| --- | --- | --- | --- |
| SN1-10 | <95 | DW1-60G | 200 |
| SN2-10G | 75 | SW1-110 | 700 |
| SN4-10 | 50—60 | SW2-110I | 180 |
| SN4-20 | 50—60 | SW3-110 | 160 |
| SN4-10G | 20 | SW4-110 | 300 |
| SN4-20G | 20 | SW6-110 | 180—220 |
| SN5-10 | 100 | SW2-220 | 400 |
| SN6-10 | 80 | SW4-220 | 600 |
| SN10-35 | <75 | SW6-220 | <400 |
| DW1-35 | 550 | SW7-220 | <190 |
| DW1-60 | 500 | KW1-220 | 400 |
| DW3-110 | 1100—1300 | KW2-220 | 170 |
| DW2-110 | 800 | KW3-220 | 110 |
| KW1-110 | 150 | KW4-220 | 130 |
| KW3-110 | 45 | DW2-220 | 1520 |
| KV4-110A | 60 | DW3-220 | 1200 |
| DW3-110G | 1600—1800 | SW6-330 | ≯600 |