氙灯耐气候试验箱 ZJ-189

- 产品用途

氙灯耐候试验机采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验，可以很好的模拟在不同环境条件下，材料暴露在阳光下所产生的变化。

氙灯试验箱根据试验标准与方法分为三种，风冷氙灯（LP/SN-500）、水冷氙灯（LP/SN-500）、台式氙灯（TXE），其区别在于试验的温度、湿度、精度、时间等。是老化试验箱系列中不可或缺的一种检测仪器。

- 维修保养

一、氙灯耐气候试验箱湿球纱布应定期更换：当测试布表面不干净或变硬，则须更换测

试布。测试布约三个月更换一次，更换时应用清洁布擦洗测温体，更换新的测试布时手

应先清洗干净。

二、氙灯耐气候试验箱湿球水位的检查与调整

积水筒位不可过高，使水溢出，积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常，影响湿球的准

确性，水位大约保持六分满即可。

积水筒水位之调整，可调整积水盒的高低。

三、氙灯耐气候试验箱检查及维护保养

测试前要检查测试棉布是否变硬或不干净，否则需要更换。

测试布水位每三个月检查一次

水箱中水位每次试验前不定期检查

配电室每六个月保养一次

内箱每三个月保养一次

机体每六个月定期保养一次

### 符合国家标准

GB16422.2 GB/T1865

结构与材质：

1 内箱材质：采用SUB-304进口高级不锈钢板。

2 外箱材质：采用进口冷轧板静电喷塑，色调均匀美观大方。

3 保温材质：采用超细玻璃保温棉（保温层≥10MM）。

4 加热器：采用不锈钢316LI鳍片式专用电热管。

三、送风循环系统：

1、采用试验设备专用详明牌电机。

2、采用多翼离心式专用风轮。

3、循环方式：采用空气循环。

四、制冷系统：

1、 压缩机：采用原装法国“泰康”全封闭压缩机。

2、 电磁阀：采用“意大利”进口电磁阀。

3、 膨胀阀：采用进口“卡士特”品牌。

4、 干燥过滤器：进口品牌。

5、 冷凝器、蒸发器：采用试验设备专用“普适尔”品牌。

6、 冷媒：采用环保型R-22  R-502  F-23。

7、 制冷方式：采用单级制冷或复叠式制冷。

8、 冷凝方式：采用风冷。

| 工作室尺寸（mm） |  |  | 320×350×450 |  | 400×450×550 |  | 500×600×500 |  | 500×600×750 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 600×800×850 |  | 800×1000×1000 |  | 1000×1000×1000 |  | 1000×1500×1000 |  |  |
| 运行方式 |  |  | 定值运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 参 数 | 温度上限 |  | ＋100℃/＋150℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度下限 |  | 0℃、-10℃、-20℃、－30℃、－40℃、-50℃、-60℃、－70℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度波动度 |  | ±0.5℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度均匀度 |  | ≤2.0℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温度偏差 |  | ±2℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿度范围 |  | 30～98％RH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿度偏差 |  | ＋2/－3％RH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 升温时间 |  | 35min（20℃～100℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 降温时间 |  | 25min（20℃～0℃）、40min（20℃～－20℃）60min（20℃～－40℃）、90min （20℃～－70℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温湿度控制器 |  |  |  | 进口温湿度控制器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度传感器 |  |  |  | Pt100铂电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度传感器 |  |  |  | Pt100铂电阻干湿球 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷系统 |  | 制冷机组 |  | 进口全封闭法国泰康压缩机组(环保型) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制冷方式 |  | 单级压缩制冷，二元复叠压缩制冷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷却方式 |  | 风冷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 加热器 |  |  |  | 镍铬合金电加热器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 加湿方式 |  |  |  | 锅炉式蒸发 |  |  |  |  |  |  |  |
| 加湿器 |  |  |  | 不锈钢加热管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 除湿方式 |  |  |  | 低温除湿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环风机 |  |  |  | 轴流风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全保护措施 |  |  |  | 超温、过载、超压、油压.漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 |  | 外壳材料 |  | 冷轧钢板静电喷塑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内壁材料 |  | SUS304不锈钢板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保温材料 |  | 超细玻璃棉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准配置 |  |  |  | ￠50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可选配件 |  |  |  | 通讯接口、远程监控计算机及软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 |  |  |  | 380V±10％，50Hz，3P＋N＋G |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品标准 |  |  |  | GB10586：湿热试验箱技术条件 GB10589：低温试验箱技术条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验方法 |  |  |  | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率（Kw） |  |  |  | 3.0 |  | 4.5 |  | 5.0 |  | 5.5 |  |
|  |  |  |  | 7.5 |  | 8.0 |  | 10.0 |  | 13.0 |  |