KR-939SB4轴振动温度变送器

使用说明书

上海航振仪器仪表有限公司

KR-939SB4轴振动温度变送器

简介

KR-939SB4型轴振动温度变送器，是上海航振公司KR-939系列轴振动温度安全监控系统中一种非总线结构的通用型组合变送器。它能够同时监测风机减速机的完全振动和减速箱内部润滑油温度。

该探头集成了三个两线制变送器，输出三路4～20mA标准电流信号，冷却塔风机是生产企业的重要设备,在长期、恶劣的运行环境中，难免产生部件腐蚀、缺油磨损、材料疲劳，从而引起另部件松动、摩擦加剧、动不平衡、抖动增大等现象,若不能及时发现处理,将引起轴承烧毁、机件损坏,甚至叶片断裂的恶性事故。

大量统计实践证明，冷却塔风机最关键的安全运行指标是机械振动参数。根据“国际标准化组织ISO-2372标准”对该类设备安全监测的规定：风机各部位运动摩擦部件所产生的复杂振动监测量，应该是与振动能量成正比的振动速度的真有效值（RMS）；振动探测的频带范围应满足10～1000HZ；而振动方向的探测则应当是全方位的。这就要求监测仪表具有很高的品质性能。

KR-939SB4探头的突出特点在于，它的内部分别集成了垂直振动，水平振动，温度监测。其中振动探测，采用进口微机械加工工艺振动传感器，传感器获取的振动信号再经由带通滤波器、变换器、放大器、真有效值（RMS）转换器，最终由电压/电流驱动电路产生4～20mA标准电流信号输出；温度探测，由进口Pt-100铂电阻传感器，经放大变送完成4～20mA输出。

该探头能够方便地探测出振动物体全方位、宽频带范围内的振动速度的真有效值(设备安全规范定义为烈度值)，与此同时，又可以监测与振动点相伴的温度变化，因此它也适用于对其它各类大、中型旋转机械和运动设备（如鼓风机、水泵、减速机、轴承座、滚动磨擦体等）进行振动安全和温升安全的直接测量，而不必为信号转换和定标问题额外增加后续工作。

该探头性能优越，全不锈钢防腐结构和良好的密封抗震措施，使其能够在测量现场恶劣环境下长期免维护在线工作；防爆型产品可以在爆炸性气体环境下工作；探头采用的电流输出方式，具有很强的抗干扰能力，适用信号长线远传。它是目前现代工业、国防、科研不可获缺的设备振动安全监测单元。

规格和技术性能

- 外型和安装结构：

探头为全封闭防水结构，重量约0.8kg ，探头是以外螺纹形式，安装于风机减速箱的螺纹安装孔中，温度探杆插入减速箱内。螺纹规格和探杆插深可在定货时申明。

- 振动测量特性：（垂直，水平方向）

振动测量范围：0～20 ㎜/s ，测量输出与振动速度的真有效值（RMS）成正比，振动测量频带范围：10～1000HZ，振动测量综合误差：±1㎜/s

- 温度测量特性：

温度测量范围：0～100 ℃ ， 温度测量综合误差：±1℃

- 信号输出特性：

DC/4～20mA两线制输出标准

由于受探头接线端子数量所限，探头中四个独立两线制变送器的正电源端已经在内部相连通。

- 供电特性：

最高工作电压：40V ，推荐工作电压：24 V ，空载工作电压：15V（内设电压极性反接保护），最大工作电流：30mA/每路变送器

- 负载特性：负载阻值范围：0~1250Ω（供电24V时） ，最大负载电阻测算（含传输线内阻）： Rmax=（V－15）/0.02  （其中V为供电电压）

- 环境特性：

环境温度范围：－20～80℃，环境湿度范围：0～100％（引出线端口使用704硅橡胶密封）

- 该探头可以长期免维护使用。

用户在选用KR-939SB4型探头时，请注明受监控设备的型号或设备结构、安装尺寸。

注： KR-939SB4探头在出厂时已经预先封装好四芯屏蔽电缆，接线颜色对应关系如下:

24V接红色；    GND接屏蔽线；  垂直振动输出接蓝色；  温度信号输出接黄色；  水平振动输出接绿色。

上海航振仪器仪表有限公司

电话：021-51079279

传真：021-51687919

网址：www.shhangzhen.com