### DBF防腐电热板_供应特氟龙防腐涂层电热板

DBF系列防腐平板电热板

一、DBF系列防腐电热板简介

DBF系列防腐电热板是铝合金加热板块表面经进口高纯实验级PFATeflon氟塑料防腐不粘处理，专为实验室设计的电加热产品，是样品前处理中，加热、消解、煮沸、蒸酸、赶酸等处理的得力助手。可以满足物理、化学、生物、环保、制药、食品、饮品、教学、科研等不同行业化学实验室对试剂加热的需要。同时我公司推出大面积防腐电热板为满足实验室大批量样品，快速处理的需求。

二、产品优点特色：

1.大面积加热板块，满足快速处理大批量样品的需求；

2.材质：实验级高纯进口TeflonPFA防腐涂层防腐蚀性强；且易清洁、使用方便、寿命长；

3.加热板块：精致铝合金加热板块升温速度快、加热均匀；

4.无交叉污染：加热面积大，可同时处理多个样品、无交叉污染；

5.分体式设计，电子控制系统可置于通风厨之外，防止实验过程中的酸气等腐蚀电子元器件；另外，支柱换成聚四氟乙烯材质，最大程度上减少金属零部件对样品的二次污染；

6.数显方式有两种：一种是传统的PID数显，温控精确，温控精度：±1℃；可持续工作48小时以上；

7.工作温度：室温至200～260℃；

8.可与其配套使用的器皿有：聚四氟乙烯系列的烧杯、坩埚、消解瓶、消解管、消解罐内杯、三角瓶以及各类玻璃系列的同产品，均可以与其配套使用；

9.温馨提示：加热板块表面的特氟龙涂层类似于不粘锅的涂层，使用人员在使用的时候，切勿用利器触碰，若出现大面试脱落等情况，已经达不到防腐的功能，可以联系厂家，重新再喷涂处理。

三、规格型号参考

| 品名 | 型号 | 尺寸（mm） | 控制方式 | 温控范围 | 控温精度 | 材质 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防腐电热板 | DBF-I | 400×300 | PID数显 | 200～260℃ | ±1℃ | 精致铝合金及 进口PFA | 2000W |
|  | DBF-II | 600×400 |  |  |  |  | 3000W |
|  | DBF型 | 500×250 |  |  |  |  | 2000W |

应用：土壤重金属检测、水质量检测、食品安全检测、制药检测。

配套我司特氟龙系列烧杯、坩埚、消解管、溶样罐、消解罐内杯使用，消解样品，效果更佳。

# 产品参数

- 型号： DBF-I/DBF-II
2、名称：防腐电热板

- 3、尺寸：400*300/600*400/定制

4、控制器形式：分体（可放置通风橱外面，防止电子元器件损坏）电源线可以放到柜子里，减少对实验的干扰以及增加实验台的整齐度

5、工作温度：室温至220度
6、材质：精致铝合金和特殊材质（进口PFA涂层）
7、温控精度：±1℃
8、可持续工作48小时
9、底座四氟柱子，耐腐蚀，四氟腿（可长可短），降低了金属元素融入实验室

10、可根据通风橱尺寸非标定制电热板

11、电源线整体PFA管子包裹，进一步增长了使用寿命
12、电源线可长可短如1.5米，2米等
13、电热板加热时间久了实验台会热，我们可以做四氟隔热层

1、环境领域

土壤的消解

仪器: GS-36  聚四氟乙烯消解管/PFA消解管

试剂: 1. 盐酸(HCI) : p=1.19g/mL， 优级纯

2.硝酸(HNO3) : p=1.42g/mL， 优级纯

3.氢氟酸(HF) : p=1.49g/mL

4.高氯酸(HCIO4) : p=1 .68g/mL，优级纯

步骤: 1. 称取土壤样品0.2-0.5g于聚四氟乙烯消解管中，加入10mL盐酸HCI,插入消解孔中。

2.设定消解仪温度为100°C，加热至样品剩余少量后取下冷却。

3.加入5mL硝酸HNO3、5mL 氢氟酸HF、3mL高氯酸HCIO4，加盖。

4.设定消解仪温度为170°C，升温加热约1h，冷却后开盖。

5.继续加热挥硅，升温到200°C，待冒浓白烟蒸至少量后，取下冷却，液体呈透明。

污水的消解

仪器: GS-36  聚四氟乙烯消解管/PFA消解管

试剂:

1.硝酸(HNO3) : p=1.42g/mL， 优级纯

2.硫酸(H2SO4) : ρ=1.84g/mL， 分析纯

3.高锰酸钾(KMnO4):5%.

步骤:

1.取20mL样品(或适量)于四氟消解管中。

2.加入0.5mL硝酸HNO3、1mL 硫酸H2SO4，均匀混合样品。

3.加3mL .5%的高锰酸钾KMnO4溶液放置15分钟，如果样品由紫色或者褐色褪色，则再加2 ml高锰酸钾KMnO4溶液。

4.把盖子放置在消解管上留一点缝隙以允许有一点压力存在，但是不要让太多的烟雾留出。

5.95"C加热回流2小时，保持不沸腾。

6.冷却后样品消解完毕。

南京瑞尼克科技开发有限公司

联系人：管悦    QQ：2581186465

电话：025-85418885      手机：138 138 71020

传真：025-85418885       E-mail：2581186465@qq.com