【规格参数】

【商品名称】预真空压力蒸汽灭菌器

【产品型号】SQ-Y45

【产品形式】台式

【加热方式】电加热

【功    率】3.5KW

【电    源】AC220V，50Hz

【外形尺寸】（长×宽×高）：905×565×600mm

【内胆尺寸】（直径×深）：319×540mm

【有效容积】45L

【重    量】65kg

【灭菌室材质】灭菌室为304防腐型不锈钢材质

【外箱材质】ABS材料

【工作环境】0-50℃

【工作压力】-80kpa～200kpa

【灭菌时湿度】≥80%

【最高抗压力值】-120kpa～260kpa

【灭菌时温度】121℃-134℃

【温度显示】液晶显示

【微电脑控制技术】该灭菌器使用微处理器智能化控制，自动锁门，人机化界面，操作简便，安全可靠。

【脉动方式】微电脑控制根据现场条件自动选择脉动次数，确保温度与压力的协调性。

【真空方式】三次预真空，确保升温更加快速，灭菌更为彻底。

【安全阀】当灭菌器压力达到240kPa±5kPa时，安全阀自动打开泄压。

【超压保护程序】当灭菌室压力达到220±5kPakPa时，有提示音并能自动泄压。

【空气泄漏】灭菌器在各阶段进行测试时，压力上升率应不大于0.13kPa/min。

【水质监测】具有自动监测水质功能。

【灭菌室动态压力】灭菌器周期过程中在任意2s间隔内的压力变化应不超过1000kPa/min。

【真空泵】采用皮碗双头无油真空泵；

- 【压力传感器】内置压力传感器自动检测腔内压力，确保腔内压力的精确有。

- 【温度传感器】内置温度传感器自动检测腔内温度，精确范围±3℃。

- 【打印机】采用微型打印机，打印出灭菌全过程中每分钟各项数据，可做永久性保存。

- 【灭菌模式】分别为裸露器械、封装器械、织物中空、橡胶制品、BD测试、真空测试。

【自动干燥】强力真空干燥，适用不同物品干燥需求；器械剩余湿度<0.2%。

【蒸汽内排】内置冷凝水收集器，废蒸汽由冷凝器冷凝后排除，不向外排废蒸汽，更加安全清洁。

【密封结构】密封圈为硅胶制品，设计使用寿命2年（1200次）不老化不变形。

【易损件】密封圈

【报警系统】有高低温报警系统

【所属类别】第Ⅱ类医疗器械