【规格参数】

【商品名称】环氧乙烷灭菌器

【产品型号】SQ-E1

【产品形式】手动门柜式

【加热方式】电加热

【电    源】AC220V，50Hz

【功    率】7.5KW

【灭菌室尺寸】（长×宽×高）：1170×815×1045mm

【外箱尺寸】（长×宽×高）：1350×1100×1900mm

【灭菌室材质】304防腐型不锈钢

【外箱材质】碳钢（厚1.8mm）烤塑粉

【密封门】厚2mm的5052铝材

【灭菌时温度】50℃±3℃

【工作压力】-60kpa

【最高抗压力值】-140kpa

【灭菌时湿度】45%-75%

【选用气体】80%EO,20%CO2混合气体

【环氧乙烷灭菌浓度】1-1.2g/L

【灭菌时间】0-99小时可调

【真空时速】25分钟抽至-60kpa

【空气替换】自动化换气，换气次数与间隔时间可自由设定；

【全自动控制系统】一键式启动至结束，全过程自动完成带打印记录；

【显示状态】显示温度、湿度、压力、灭菌时间、残气处理时间、次数；

【打印机】对全过程进行灭菌信息记录打印，以备查证核对。

【湿度传感器】内置湿度传感器自动检测腔内湿度。

【压力传感器】内置压力传感器自动检测腔内压力。

【温度传感器】内置温度传感器自动检测腔内温度，精确范围50℃±3℃。

【加湿系统】真空状态下的脉冲式加湿；

【残气处理装置】过滤器对粒子直径≥0.3μm的滤除率，不少于99.5%。

【灭菌室泄漏率】泄漏率的测定在空载、灭菌室温度不变，测试压力为-50kPa，测定时间 1h的条件下进行，测定时间内平均泄漏率≤0.16kPa/min。

【真空速率】在空载条件下，灭菌柜从常压抽真空达到-60kPa的时间应 ≤30min。

【真空系统】采用无油真空泵。

【加热系统】采用防爆型电加热装置。

【托盘架】采用304不锈钢托盘架

【多种防护功能】设有过压超温保护功能，更加安全可靠。

【脚    轮】有

【报警系统】有高温报警系统，超低压报警系统。